## Slide 1: Fibres optiques et instrumentation Quelles propriétés ? Pour quelles fonctions ?
Michel LEQUIME
Journée Thématique Fibres Optiques, Toulouse, 28 juin 2023

## Slide 2: Introduction
Fibres optiques et instrumentation
  Grandes familles de fibres optiques
    Fibres optiques monomodes
      SMF, Single mode Fiber
      PMF, Polarization Maintaining Fiber
      PCF, Photonic Crystal Fiber
    Fibres optiques multimodes (MMF)
      SI (Step index) ou GI (Graded Index)
      NCC (Non Circular Core)
  Utilisation de courtes longueurs de fibres optiques à des fins de mesure ou de transport de flux
    L’atténuation linéique (dB/m) n’est en général pas un problème

## Slide 3: Introduction
Atténuation linéique

## Slide 4: Introduction
Couplage Source de lumière/Fibre optique
  L’entonnoir à photons n’existe pas !
  Paramètre clef : l’étendue géométrique G (optical throughput)
    Définition : (m².sr)
    Il est impossible de diminuer sans pertes l’étendue géométrique d’une source de lumière
    Conséquence
      Source de lumière : étendue géométrique , Luminance
      Puissance émise par la source :
      Fibre optique

## Slide 5: Fibres optiques monomodes
SMF, single mode fiber
  Propagation possible d’un seul mode à l’intérieur du cœur de la fibre
    Condition de propagation monomode

## Slide 6: Fibres optiques monomodes
SMF, single mode fiber
  Structure spatiale du mode émis par une fibre optique monomode
  Etendue géométrique d’une fibre optique monomode
  Les deux états de polarisation sont dégénérés
    Brisure de symétrie induite par les irrégularités de la fibre et/ou les courbures/torsions qui lui sont appliquées
    L’état de polarisation n’est pas conservé au cours de la propagation (fading)

## Slide 7: Fibres optiques monomodes
PMF, polarization maintaining fiber
Panda
Bow Tie
Elliptical cladding
Elliptical core
  Fibre biréfringente
    Longueur de battement (différence de marche polarimétrique égale à )
    Rotation des axes par rapport à un référentiel externe à la fibre

## Slide 8: Fibres optiques monomodes
PCF, photonic crystal fiber
  Fibre infiniment monomode
    Pas de longueur d’onde de coupure
    Rayon modal indépendant de la longueur d’onde (NA proportionnelle à )
Photonic band gap
Hollow core

## Slide 9: Fibres optiques monomodes
Transport de flux
  Source monochromatique
    Longueur d’onde de coupure de la fibre < longueur d’onde de la source
    Choix du type de fibre fonction du caractère polarisé (PMF) ou non (SMF) de la source
    Couplage quasi unitaire par adaptation des structures modales entre source et fibre à l’aide d’un système optique adapté
      Qualité du système optique proche de la limite de diffraction (W, écart aberrant)
      Efficacité de couplage : (transmission x facteur de STREHL) du système optique
      Tolérances d’alignement particulièrement critiques (µm, secondes d’arc)
      Emploi recommandé de connecteurs de type FC/APC

## Slide 10: Fibres optiques monomodes
Transport de flux
  Source polychromatique spatialement cohérente
    Source laser à super-continuum (450 nm – 2400 nm)
      Fibre PCF
      Attention à la tenue des connecteurs à la fluence laser si la source n’est pas filtrée
      Problème de sécurité oculaire si la source n’est pas filtrée
    Sources ASE
      Sources à fibre dopée
      Diodes super-luminescentes
    Mêmes remarques/recommandations que pour le cas monochromatique

## Slide 11: Fibres optiques monomodes
Transport de flux
  Source polychromatique incohérente
    Couplage direct optimal si celui-ci est possible
    Qualité optique du système de couplage sans grand impact
      Minimisation du nombre d’éléments optiques
      Eviter la présence d’obturation centrale
    Choix de sources de très forte luminance

## Slide 12: Fibres optiques monomodes
Filtrage spatial
  Une fibre optique monomode est susceptible de réaliser toutes les fonctions habituellement dévolues à un trou de filtrage
    Simplicité accrue de la mise en œuvre (liaison flexible entre sous-ensembles)
    Fonction de transfert apodisée
    Evaluation de l’efficacité de couplage en énergie par le calcul d’une intégrale de recouvrement

## Slide 13: Fibres optiques monomodes
Collimation
  Fibre optique monomode placée au foyer objet d’une lentille de focale
    Formalisme de propagation des faisceaux gaussiens
    Waist image situé au foyer image de la lentille
  Application numérique
    Fibre monomode : rayon modal 2.5 µm @ 1000 nm
    Focale 7 mm
    Waist image 0.9 µm – Divergence 0.4 mrads

## Slide 14: Fibres optiques monomodes
Mesures
  Une fibre optique monomode de longueur réalise un transport du champ électrique sans modification significative de son module
  La phase du champ est par contre affectée par ce transport
  Application numérique
    Fibre de longueur 1 m – Variation de phase de 2 pour une variation de température de 0,1°C
  Conséquence : Il est en pratique impossible de transporter la phase d’un champ complexe avec une fibre optique monomode

## Slide 15: Fibres optiques monomodes
Capteur intrinsèque
  Exemple : le FFPI (Fiber Fabry-Perot Interferometer)
    Fonctionnement possible en transmission ou en réflexion (coupleur en Y)
    La partie interférométrique du capteur est celle située entre les miroirs ; la ou les fibres optiques monomodes de liaison servent uniquement à un transport de flux
    Problème : les variations de transmission de ces fibres de liaison peuvent être confondues avec des variations de température
    Solution : utiliser une source polychromatique dont la longueur de cohérence est plus faible que la différence de marche du capteur
      La différence de marche est alors codée dans le spectre de la lumière transmise ou réfléchie
      Mesure de la fréquence de modulation spectrale à l’aide d’un spectromètre ou d’un interféromètre de Michelson à balayage

## Slide 16: Fibres optiques monomodes
Capteur extrinsèque
  Exemple : le EFPI (Extrinsic Fabry-Perot Interferometer)
    L’extrémité de la fibre optique monomode de liaison est non traitée ()
    L’extrémité de la fibre optique placée en regard est métallisée ()
      Le capillaire assure l’alignement
      Un ajustement de la distance entre les deux fibres permet de maximiser le contraste des interférences

## Slide 17: Fibres optiques monomodes
Capteur extrinsèque
  Exemple : le EFPI (Extrinsic Fabry-Perot Interferometer)
    Source polychromatique de longueur de cohérence faible devant
    Codage des interférences dans le spectre de la source
    Possibilité de transformer le capteur en capteur ponctuel de distance
      Emploi possible d’une fibre momomode à cœur expansé (thermally expanded core fiber)

## Slide 18: Fibres optiques multimodes
MMF, multimode fiber (SI or GI)
    Nombre de modes guidés
    Application numérique : SI 50/125 NA 0.22

## Slide 19: Fibres optiques multimodes
Transport de flux
  A dimension de cœur équivalente, les fibres à saut d’indice doivent être privilégiées
    Gain d’un facteur 2 en étendue géométrique
  Champ proche, champ lointain
    Diaphragme de champ, diaphragme d’ouverture
  Il est très difficile d’exciter de manière équilibrée l’ensemble des modes susceptibles de se propager à l’intérieur d’une fibre optique multimode
    Cette excitation équilibrée conditionne l’obtention d’un profil stable et régulier, aussi bien en champ proche qu’en champ lointain
    Mélange de modes (mode mixer, mode scrambler)

## Slide 20: Fibres optiques multimodes
Transport de flux
  Source monochromatique cohérente
    Figure complexe et évolutive résultant des interférences entre les différents modes de propagation à l’intérieur de la fibre (tavelures d’intensité ou speckle)
DYOPTYKA randomized deformable mirror

## Slide 21: Fibres optiques multimodes
NCC, Non Circular Core
Fente lumineuse

## Slide 22: Fibres optiques multimodes
Transport de flux
  Source polychromatique incohérente

## Slide 23: Fibres optiques multimodes
Collimation
  Diamètre de l’image du champ lointain de la fibre :
  Divergence du faisceau collimaté :
  Application numérique : 2a = 50 µm, f = 7 mm, 2A 3 mm, 3.6 mrads
    Conservation de l’étendue géométrique

## Slide 24: Exemple